## 19技术参数
多导睡眠测量仪 技术参数
科室 |  |  | 科室负责人（签名）
序号 | 标准名称 | 多导睡眠测量仪
| 通用名称 | 睡眠多导仪
一、 | 基本特征（设备主机）
1、 | 用途：可用于多导睡眠及脑电的采集、实时监测和分析，支持睡眠障碍与神经系统变性疾病的研究并支持相关学术科研工作。
★2、 | 系统通道数：≥76导联，采集通道：脑电（32导）、眼电（2导）、下颌肌电（3导）、心电、心率变异性分析、左腿动、右腿动、鼾声、口鼻气流、胸/腹呼吸运动、体位、血氧、PTT等。同时通过16通道外接扩展设备可升级采集呼吸压力滴定、经皮CO2、呼末CO2、食道测压、PH、血压、温度、男性性功能、模拟驾驶系统等外接设备参数信号，最高可达76通道。
▲3、 | 具备抗干扰供电技术，主机具备网线供电接口（不含交流电供电接口），采用一根网线供电并高速传输生理信号，并通过网线接口与计算机连接进行供电及数据传输，功耗＜10瓦，有效避免外界交流电（50HZ/60HZ）的干扰。
▲4、 | 高清放大器 ：整机一体化设计，放大功能、接线供电功能和通信功能全部集成化在同一个放大器里。
★5、 | 采用直流直流耦合放大器，抗干扰能力强，噪音小。单通道采样率≥16384HZ；存储频率≥2048HZ；采用高精度≥24位转换每通道，动态输入量程≥600mV。频宽：DC-1000HZ。
6、 | 共模抑制比：>105db;
7、 | 各通道具备双向电极阻抗显示：即远程电脑显示和放大器指示灯实时显示；
★8、 | 压差式气流通道(正负压力)≥3通道，可过滤呼吸机压力，展现真实的患者口鼻气流压力情况。
▲9、 | 血氧分辨率精确到≤0.1%，血氧饱和度范围： 25～100%。
10 | CAP分析并可出具报告、REM密度分析并可出具报告、RERA分析上气道呼吸努力相关性微觉醒并可出具报告。
11 | 具备扩展功能：具备16通道外接扩展盒功能，包括呼吸压力滴定、经皮CO2、呼末CO2、食道测压、PH、血压、温度、男性性功能、模拟驾驶系统等。
二、 | 睡眠监测软件功能
▲1、 | 全中文操作界面，全中文报告生成系统，具备AASM2.6版睡眠判读分析软件（可与R&K睡眠规则互相转换）；同时还可兼容分析多个睡眠监测仪品牌的睡眠采集数据。
2、 | 收录回放功能：具备高清软件收录回放功能，可多窗口工作，并对多个病例进行回放和分析；
3、 | 定制专用分析摸板功能：具备对各种不同的分析数据进行自动和手动分析或自定义设置，建立分析模板用于科研比对及教学；
▲5、 | 定向分析功能：可任意对一帧（30秒）或两帧（60秒）进行自动分析并出具报告，对临床及科研即时采集数据和分析提供精准、及时、可对比的依据。
6、 | 数据格式开放：可转换EDF、ASCII格式，支持第三方数据和软件进行分析，支持输入EDF文件，数据编辑，视频编辑，CD刻录，病人资料输出等，支持远程会诊。
7、 | 记录软件具有在线自动分析和报警功能，采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警
▲8、 | 对已采集的数据可进行模拟采集显示，方便操作技师和技术人员进行培训；允许多名医生远程监控、分析睡眠中心的同一病人的数据。
▲9、 | 小型数据库功能：在网络内可创建空白数据库、方便历史数据和新建/采集数据导入、对数据可进行智能快速排序、查找和对原始数据的查看。
▲10、 | 具备数据管理功能：数据压缩、数据导出、数据共享、远程访问，患者、医生和研究管理。
三、 | 监测参数
1、 | 气流监测技术：同时具备呼吸流速-容量环技术和波形气流技术；可在不同体位下对不同睡眠期进行低通气自动分类，具备统计各低通气类型的次数和指数，并出具报告。
2、 | 呼吸事件分析功能：呼吸努力相关性微觉醒、陈-施氏呼吸、矛盾呼吸等。
3、 | 具备PTT(脉搏传输时间)功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并能辅助呼吸事件判断。
4、 | 高频信号(如：EEG，ECG，EMG，EOG)与低频信号(如血氧、口鼻气流、体位、腿动等)可以分别采用≥14种扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。
5、 | 快眼动密度分析：具备快速眼动密度分析功能，可监测睡眠状态下的脑电活动状况。
★6、 | 快动眼（REM）期行为障碍（RBD）分析模块：可以分析磨牙、持续肌肉活动、短暂肌肉活动、节律性运动障碍、持续脚震颤、过度肌阵挛和快速眼球运动睡眠事件的自动分析，同时满足最新AASM规则中要求对肌电失弛缓（RWA）的监测并自动出具报告。
7、 | 腿动（LM）和周期性腿动（PLM）的分析：具有睡眠期、清醒期、快速眼动期、非快速眼动期的分析功能，并分别具备腿动（LM）次数/腿动（LM）指数/周期性腿动（PLM）次数/周期性腿动（PLM）指数/周期性腿动（PLM）序列次数/周期性腿动（PLM）序列指数等监测数据，所有数据自动计算并生成报告。
8、 | 趋势图功能：包含定标输入、神经生理事件、呼吸事件、心电事件、扩展通道事件等五大类，共61个趋势图，覆盖国际实验室几乎所有需要涉及到的睡眠事件和数据。
9、 | 具备心率变异性分析软件（HRV）：可分析和统计在各个时期伴有呼吸事件时的停搏、心动过缓、心动过速、复杂性心动过速和房颤的次数；统计在呼吸事件发生时的室性早搏和室上性早搏事件,并包括时域分析、频域分析（低频LF、高频HF）、光谱范围分析等，并单独出具报告。
五、 | 主要配置要求
5.1 | 主机系统：高清多导睡眠测量仪主机1套、支架1个、网络接口供电电源模块1个。
5.2 | 软件系统：美国睡眠协会诊断标准（AASM2.6版）睡眠分析软件1个。
5.3 | 心血管软件（包含HRV心率变异性分析）1套。
5.4 | 快速眼动期异态睡眠分析软件1套
5.5 | 同步视频采集系统：提供同步视频采集系统1套；高清摄像头1个。
5.6 | 传感器及附件：盘状电极10条、钮扣电极10条、各种传感器1套（热敏气流1个、鼾声传感器1个、左右腿动各1个、体位1个、全相位胸/腹运动各1个、压力鼻导管1个及血氧探头1个）
5.7 | 计算机1台：中央处理器i5处理器；内存≥8G；硬盘：≥1T； 高分辨率液晶显示器≥21”。
5.8 | 彩色喷墨打印机1台
5.9 | 说明书
5.1 | 保修卡
5.11 | 仪器送货单和验收单

## 20经济要求
经济要求
一 | 服务要求
（一） | 售后质保培训等要求
1 | 整机原厂保修期≥3年，自验收合格之日起算。
2 | 保修期内，每年提供≥2次免费的设备维护和保养。报修响应时间2小时内，到场时间4小时内，24小时内不能解决提供备用机或备选方案
3 | 制造商/生产厂家专业工程师提供产品培训，包括提供涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训学习，并承诺直至买方操作熟练为止，培训人数不少于3人，包括医生、护士、器械工程师等。
4 | 质保期满后，甲方可以自愿进行续保，乙方必须配合甲方的续保工作且乙方提出的年度保修费用不超过中标价3%的价格提供续保
（二） | 保密要求
1 | 无
（三） | 报价要求
1 | 单价：50万/台 数量：1 预算：50万元
（四） | 其他项目个性化要求
1 | 无
（五） | 供货、安装周期及交货地点要求
1 | 签订合同后30天内到货
2 | 现场免费安装、配合完成其他相关设备的接入，安装调试和技术咨询，保证整套设备的正常运行
3 | 按照采购指定地点交货
二 | 验收、付款及其他内容
（一） | 验收方式
1 | 送到客户指定地点安装到位，到货48小时内工程师上门安装调试和培训
（二） | 付款方式
1 | 正式合同生效后，设备安装调试验收确认后甲方以银行转账方式付款的95％，设备验收合格一年后付清余款项的5％，货款包含运杂费等
（三） | 现场踏勘等信息
1 | 无
（四） | 其他信息
1 | 涉及到的接口费用（软件及硬件）由中标方提供
2 | 设备生产日期为合同签订之日一年以内